## Slide 1: High-Resolution Tandem Mass Spectrometry of Complex Mixtures with a Multiple-Reflection Time-of-Flight Mass-Spectrometer
Julian Bergmann
II. Physikalisches Institut, Justus-Liebig-Universität Gießen
GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH in Darmstadt
Übersicht
Einleitung und Aufgabe
Neue Software und Analyse-Techniken
Gerät und Weiterentwicklungen
Strukturanalyse von Rohöl
31.1.2024
Notes: 1
Heute Ergebnisse meiner Doktorarbeit vorstellen.
Darin habe ich ein multireflektions flugzeitmassenspektrometer weiterentwickelt
und eine Software zur Gerätesteuerung und Datenanalyse geschrieben
Um mit dem Gerät analytische Massenspektrometrie, speziell Strukturaufklärung zu betreiben
Das würde dann gezeigt an einer Probe mit Mittelschwerem Rohöl
0:30

## Slide 2: Motivation
IONAS Gruppe:
Untersuchung exotischer, kurzlebige Kerne an GSI, Darmstadt
Entwicklung von MR-TOF-MS:
Messung von Massen zur Bestimmung von Bindungsenergien
FRS Ion Catcher, GSI in Darmstadt
TITAN, TRIUMF in Vancouver
MR-TOF-MS für hohe Auflösung, Genauigkeit, Sensitivität und geringe Messzeit
→ Tandem MR-TOF-MS in Gießen (AmbiProbe, LOEWE)
Mögliche Anwendung für Tandem MR-TOF-MS :
Wiedereinfang: Tandem-MS mit hohem Separationsvermögen in jeder Stufe
Strukturanalyse in analytischer Massenspektrometrie
Beweis am Härtefall: Rohöl
→ Gemeinsame Software zur Steuerung und Analyse!
TITAN
FRS Ion
Catcher
Tandem MR-TOF-MS
Notes: Ionas gruppe eigentlich exotische Kerne hauptsächlich am Beschleuniger der GSI
Dabei Massen und Lebensdauern gemessen für Bindungsenergien
Dadurch Geräte entwickelt Auflösung, genauigkeit, sensitivität und geringe Messzeit
Außerdem ein Verfahren für Tandem-MS genannt Re-trapping, für hohe R in jeder Stufe
Die hat mit diesen Eigenschaften 3 Geräte entwickelt
Von diesen MR-TOF-MS wurden 3 entwickelt:
Am FRS Ion Catcher in der GSI
Am TITAN in Vancouver
Und Gerät dieser Arbeit, im Rahmen von Ambiprobe Projekt des LOEWE Forderprojects
Dient als Testgerät neuer features, aber auch Anwendung der Expertiese in neue Bereiche
Alle diese Geräte werden über gemeinsame Software betrieben, die ich geschrieben habe und später vorgestellt wird
1:20

## Slide 3: Analytische Massenspektrometrie
Ablauf analytischer Tandem-Massenspektrometrie
1. Isolierung von Molekül
5. Aufklärung der Molekül-Struktur
4. Abgleich mit Fragmentation-Prozessen
3. Fragment-Summenformeln
2. Fragmentierung
Probleme:
Kommerzielle Geräte isolieren meist > 0,5 u/e
Komplexe Proben:
Identifizierung der Summenformel und Bestimmung des Ursprungs erschwert
Fragmente vieler Isobare überlagern
Strukturaufklärung für Isomere schwierig
Schweröl-Spektrum
1Petroleomics: The Next Grand Challenge for Chemical Analysis, Alan G. Marshall and Ryan P. Rodgers Acc. Chem. Res. 2004, 37, 1, 53–59
Bild aus [1]
Notes: Ablauf in der analytischer Tandem Massenspektromietrie ist
Moleküle von Interesse werden isoliert und fragmentiert, und die Massen und Verteilung der Fragmente wird gemessen
Dann: zu Möglichen Strukturen mit bekannten Fragmentationsprozessen Fragmente Berechnet. Vergleich mit der Messungverifiziert die Strukturen
Bei Komplexen Proben: Problem!
Kommerzielle Geräte isolieren Massenbereich von 0.5u. Probe wie schweröl (rechts) hat jedoch mehrere duzend isotope
Die Fragmente Überlagern und machen
zuordnung und identifizierung schwierig
0:50

## Slide 4: Aufgabe
Nötig für Strukturanalyse von Rohöl:
Geeignete Ionisationsmethode
Geeignetes Einlass- und Transport-System
Hohe Auflösung und Genauigkeit in breitem Massenbereich
Tandem MS mit hohem Separationsvermögen
Steuerung, Datenaufnahme und Analyse
Neue Ionenquellen
Neues atmosphärische Einlasssystem
Neue Analysetechnik
Implementierung des massenselektiven Wiedereinfanges
Neue Software TOFControl
MR-TOF-MS mit massenselektivem Wiedereinfang:
Machbarkeit mit hohem Separationsvermögen1 (einfache Moleküle)
1Ph.D Wayne Lippert, 2016, JLU Gießen
Notes: Hier kommt nun unser Gerät ins Spiel.
Wir können Separationsvermögen 80 000 gezeigt Wayne enspricht 4mu
Jetzt noch nötig und Inhalt meiner Arbeit:
Neue geeignete Ionenquellen
Ein neues geeignetes atmoshpärische Einlasssystem
Neue analysetechniken für Breitbandmessungen im mit hoher Auflösung
Verbesserte Implementierung des Re-trapping Verfahrens
Geeignete Software für Steuerung, Datenaufnahme und Analyse
0:50

## Slide 5: Software: TOFControl
1Institute for Energy Problems of Chemical Physics, RAS, 142432, Chernogolovka, Moscow, Russia
Hardware-Steuerung
Datenanalyse
Daten-Aufnahme
Spannungen, Frequenzen, Zeitabläufe
TDC/ADC Unterstützung
Umfangreiche Kalibrations-Features
Spannungsoptimierer und Parameter Scans
Life-Visualisierung und Online-Analyse
Feedback-Loops, Langzeitmessungen
Umfassende Filter und Korrekturen
Bestimmung der Summenformeln
80 000 hinzugefügte Code-Zeilen (C++)
Weiterentwicklung von MAc von Alexander Pikhtelev1
48 Veröffentlichungen über FRS Ion Catcher und TITAN.
Notes: Die bereits erwähnte Software TOFControl
Software steuert die Geräte, kann dabei Spannungen setzen, RFQ RF Frequenzen und Steuert die Zeitabläufe Wann welche Spannungen geschaltet werden
Die Software hat außerdem einen Spannungsoptimier und mehrdimensionale Parameter Scan features
Zur Datenaufnahme unterstützt sie verschiedene Digitialisierer zur erhöhung des dynamik Bereiches
Während der Messung gibt es bereits vorläufige Analyse und visualisierung
Weitere Features sind z.B. Feedback loops zur Anpassung von Parametern an das aufgenommen Daten und Support für Lnagzeitmessungen mit intelligenten und automatischen Speicherfunktionen
In der Datenanalyse nimmt die Software ebenfalls den größten Teil des Porzesses ein.
einige der wichtigsten Features sind eine für MR-TOF-MS angepasste Kalibration, Filter-Optionen, Korrekturen für Totzeit und Spannungsdrifts und die Bestimmung von Summenformeln anhand gemessener Daten.
Die Software Basiert auf der MAc von Alexander Pikhtelev. Im Verlauf der Doktor und Master Arbeit habe ich allerdings etwa 80 000 Zeilen Code hinzugefügt.
Seit dem gab es 48 Veröffentlichungen mit Co-Author-Nennung in denen die TOFControl Software Maßgeblich bei Aufnahme und Analyse der Daten beteiligt war.

## Slide 6: Funktionsweise
Beam
Preparation
System
Mass Filter
Cooler
Injection
Trap
MR-TOF
Analyzer
MCP
Detector
0.5 m
Heated
Capillary
Skimmer
Ion Guide
10-7 mbar
Vacuum
Separation
API
103 mbar
Entrance
Reflector
Exit
Reflector
Nano-ESI
Ionen
Quellen
API
Transport
RFQs
RFQ-Falle
Analysator
Detektor
Ionen werden erzeugt (atmosphärisch)
Transport (geheizter Gasfluss) in API
Mischung Ionen verschiedener Quellen
Transport bis zur Falle
Massenfilter
Gain-Control
Kühler
Sammeln in RFQ-Falle
Gepulster Einschuss in den Analysator
Mehrere Umläufe zwischen elektrostatischen Reflektoren
a) Wieder-Einfangen in Falle (MS2)
b) Ausschuss auf den Detektor
Notes: Nun kommen wir zum eigentlichen Gerät und dessen Funktionsweise.
Hier (rechts) vereinfachtes Schemades Aufbaus mit einem Foto des Gerätes
Zunächst werden Ionen an der atmosphäre ionisiert und über Gasfluss durch geheitzte Einlasskapillare in das API eingesogen.
Innerhalb des APIs werden neutraltilchen abgefangen, Ionen verschiedener Quellen gesammelt und über den RF-Carpet zu den Transport-RFQs weiter geletiet
Diese beiten weitere funktionen, wie Massenfilter, Gain Control oder Kühlung der Ionen, bevor sie in der Falle gesammelt und gepulst ausgeschossen werden.
Danach fliegen sie im Analysator zwischen zwei elektrostatischen Reflektron mehrere Turns, wodurch sich strecke und Auflösung erhöht
Durch das Öffnen des jeweiligne Reflektrons können Ionen dann entweder detektiert oder für MS^2 wieder eingefangen werden
6

## Slide 7: Ionenquellen
Verbesserte Handhabung der Nano-ESI
Verbesserte Halterung
Diagnostik über Mikroskop
Kontaktierungsprobleme,
Schnell verstopft, brüchig
Neues Reinigungsverfahren
Neue Micro-ESI-Ionenquelle
Neues Design!
Bislang: Ausrichtung schwierig, Instabiler Ionenstrom, nur kurze Messzeit, Glaskörper
Spritzenpumpe für bis zu 8 h Messzeit
Metall-Kapillare ermöglicht Elektrochemie
Fixierbare Halterung aus 3D-Druck
Notes: Damit komme ich zum ersten instrumentellen Teil: DER Ionenquellen.
Problem der bestehenden Ionenquellen: schwer auszurichten, Ionenstrom meist instabil, nur 30min Messzeit, Glaskörper
Daher haben wir µESI gebaut. Eine fixierbare Halterung umschließt und kontaktiert eine metall kapillare, die an einer Spritzenpumpe angeschlossen ist.
Damit höhere Messzeit und zusätzlich zur Elektrospray-Ionisierung sind elektrochemische Prozesse möglich
Außerdem haben wir die Halterungen und Handhabung der bestehenden nano-ESI verbessert,
sodass Kontaktierungsprobleme, schnelles verstopfen und zerbrochene Nadeln verringert wurden.

## Slide 8: Atmosphärische Einlasssystem (API)
Neu entwickeltes Design!
Probleme des bisherigen Designs:
Zwei geheizte Einlasskapillare
Einlass-Kapillare verstopfen leicht
Memory-Effekt
Paralleler Betrieb mehrerer Quellen schwierig
Erweiterbarkeit und Kompatibilität
Ionen-Transport in das API über Gasfluss
Jet Disruptor verhindert Interaktion z.B. chemische Prozesse1
Kombination mehrerer Ionenquellen
1 Tang K, Tolmachev AV, Nikolaev E, et al. Independent Control of Ion Transmission in a Jet Disrupter Dual-Channel Ion Funnel Electrospray Ionization MS Interface. Anal Chem. 2002;74:5431–5437
RF-Carpet sammelt Ionen und führt sie zum Transport-RFQ
Modularer Aufbau
Einfach zu warten und zu erweitern
Neutralteilchen werden abgeschirmt
Notes: Außerdem haben wir an neuem API gearbeitet:
Bislang: Einlass kapillare vestpft, Memory effekt, paralleler betrieb schwierig, erweiterbarkeitm kompatibilität
Nun neues Deisgn!
Modularer aufbau, einfach zu warten, erweitern (kommerzielle Ionenquellen)
Verstopfung verhindert über bessere Heizung der kapillare
Jet disruptor fängt neutralteilchen auf und Verteilt ionenwolke,
die dann auf den Carpet gedruckt wird,
welcher die Ionen mehrerer Quellen sammeln und zum Transport-System bringt.
~1min

## Slide 9: API: Simulationen
Simulation der Flugbahn
Finden optimale elektrische Felder
Verschiedene Quellen-Positionen
RF-Carpet:
Frequenz und Amplitude
Verschiedene Bauweisen
Verschiedene Massen und Mobilitäten
Software SIMION und ITSIM
Notes: Zu diesem API haben Simulationen zur Flugbahn durchgeführt
In SIMION und ITSIM, verschiedene Positionen, Molekülarten und E-Felder
Außerdem im Detail für den RF-Carpet bzgl Transport bei versch RF Frequenzen, Amplituden und Bauweisen
0:30

## Slide 10: API: Bau und Charakterisierung
Gebaut, Installiert und getestet!
Charakterisierung
Zwei geheizte Einlass-Kapillar-Module
Cs-Ionen-Quellen-Modul
Jet-Disruptor-Modul
RF-Carpet
Transport-RFQ
Optimale Betriebsparameter ermittelt
Vergleich mit Simulation
Notes: Das system wurde dann gebaut, installiert und getestet.
Es gibt hier zwei module mit geh Einl Kapillare, ein Cs Ionen modul für Diagnostik , den Jet disruptor als Modul, den RF-Carpet und Anpassung der Transport-RFQ Länge.
Das System wurde Charakterisiert, und mit der Simulation verglichen, z.B. hier der Ionen transport des Carpets für 195u und 322u Bei versch RF Frequenzen und Spannungen.
0:50

## Slide 11: API in der Anwendung
Einlass-Kapillare verstopfen nicht mehr: 2 Jahre Betrieb mit Rohöl.
Keine kurzzeitigen Memory-Effekte
Einfacher paralleler Betrieb mehrerer Quellen
Reinigung schnell und einfach gegen langfristige Memory-Effekte
Kalibrant:
Nano-ESI, Tuning Mix,
+1600 V, 120 °C
Analyt:
Nano-ESI, Rohöl-Probe 250 ppm,
+1200 V, 200 °C
Separates Ein- und Ausschalten möglich!
Keine Rohöl-Memory-Effekte mehr nach drei Minuten!
Notes: Aber hat das geholfen?
Ja! 2 Jahre btr mit rohöl ohne verstopfen
Paralleler betrieb wunderbar
Keine kurzzeiten Memory-Effekte
Langzeiteffekte, z.B. Niederschlag in Capillare/Jet Disr schnell einfach zu beheben
Als Beispiel: Messung mit zwei nano-ESI emittern mit unterschiedlichen Betriebsparametern
In der Messung wurde zunäcsht Emitter mit Rohöl eingeschaltet, dann der mit Tuning Mix (rot), saubere Überlagerung der Spektren.
Eine Minute nachdem Emitter mit Rohöl aus war c) und 3 Minuten d) so wie das Referenz-Spektrum e).

## Slide 12: Geräte-Eigenschaften
δm/m = 0.35 ppm
R=m/Δm ≈ 280 000
Gute Messergebnisse nur mit viel Vorbereitungszeit
Verbesserungen an API, Quellen und RFQs
Software skaliert nun automatisch
→ Aufsetzen und starten neuer Messungen in Minuten
→ Zuverlässige Auflösung und Genauigkeit in breitem Massenbereich ( 100 - 1 000 u/e )
Anpassung auf neue Massenbereiche langwierig
Notes: Allgemein wurden außerdem Verbesserungen am Gerät durchgefügrt.
Vor benötigt man einiges an Vorbereitungszeit für gute Parameter, speziell bei geänderten Massenbereichen.
Jetzt skaliert die Software Parameter automatisch, sodass neue Messungen in wenigen Minuten aufgesetzt sind und zuverlässig Auflösung und Genauigkeit erreichen.

## Slide 13: Erweiterungen: MS4
Zum ersten Mal mit einem TOF-MS: MS4
Gezeigt an Hexamethoxyphosphazene H19C6N3O6P3
Dualbetrieb mit zweitem Zeitablaufsteuerungen
Anpassung von Schema, Software und Spannungen
Gesamt-Effizienz: 35%
Effizient 87%
Effizient 65%
Effizient 62%
Isolationsfenster: je 0,5 u/e
Notes: Die letzte Instrumentelle Verbesserung, die ich zeigen möchte, ist die Möglichkeit für MS^4
Durch das Verketten einer zweiter Zeitsequenzsteuerung und anpassen von Schema, Software und Spannungen lässt sich nun schnell zwischen MS^1-4 umschalten.
Als Beispiel wird hier eine Messung von Hexamethoxyphosphazene aus dem Agilent Tuning Mix gezeigt.
Es wird hier wiederholt ein Molekül mit effizienzen über 60% isoliert und mit unterschiedlichen CID-Stärken fragmentiert bis zum MS^4 Spektrum unten.

## Slide 14: TOFControl: Trigger-System
Präzises Schalten der Spannung nötig
Flexible Anwendungen (MS^2, Turn-Zahl, Ziel-Masse) erfordern dynamische Anpassung
Ionentransport benötigt zu Masse passende Frequenzen
Umstellen sollte schnell, intuitiv und automatisch sein
1FPGA gebaut von Christian Jesch im Rahmen seiner Ph.D. 2016
FPGA basierte Zeitablaufsteuerung1 für Spannungen und Frequenzen mit 5 ns Präzision
TOFControl-Triggersystem-Modul:
Intuitive Eingabe von Messparametern (z.B. Ziel-Masse)
Berechnet die nötige Frequenz für RFQs und RF-Carpet
Automatische Berechnung und Vorschau der Zeitabläufe
Einfaches Umschalten von MS1, MS2, MS3, MS4
Einbindung in Parameter-Scan und Feedback-Loop
Notes: Nun nochmal auf die Software zurückkommen
Eine Bedeutendes Feature betrifft die Zeitablaufsteuerng, das sogenannte Triggersystem.
Mit re-trapping, Spiegeln und TOF detektion ist präzises Schalten notwendig.
Gleichzeitig sollte die Steuerung flexible und einfach für z.B. wechseln der Masse oder MS^n sein
Transport der Masse erfordert ausßerdem anpassung der RFQ RF frequenzen
Hierzu hat die AG, genauer CJ ein FPGA basierte System gebaut, welche HV-Pulser und RF Verstärker mit TTL signalen mit 5ns Präzision versorgen kann.
TOFControl kann dieses Gerät steuern, hat eine intuitive Oberläche und kann benötigte Zeitspannen automatisch berechnen.
Es bietet eine ein-klick-Lösung für das Umschalten auf MS^n an und passt die RFQ und Carpet Frequenzen an die Zielmasse an.
Außerdem ermöglicht die Einbindung in die Software, Parameter scans und Einbindung in Feedback-loops zu den aufgenommenen Daten.

## Slide 15: TOFControl: Driftkorrektur
Time Resolved Calibration (TRC)
Feedback Software Stabilizer (FSS)
Schwankungen in Spannungen und Geometrie verändern TOF
Einfaches Aufsummieren reduziert Genauigkeit und Auflösung
2 Ansätze mit TOFControl:
Analyse
Messung
Kalibration wird an den Flugzeit-Änderungen eines Kalibranten angepasst
Diverse Einstellungen und Fit-Modelle korrigieren fast alle Effekte
Spannungen werden angepasst, um die Flugzeit zu stabilisieren
Signalform bleibt erhalten über Korrektur mit zwei Spannungen
Notes: Ein zweiter wichtiger Teil der Software beschäftigt sich mit Spannungs-Schwankungen.
Ohne Korrektur können durch z.B. Temperatur ausgelöste Spannungsschwankungen die TOF verzerren und die Auflösung reduzieren.
Dazu bietet TOFControl zwei Lösungen.
Die erste ist eine Analyse-technik, time resolved calibration (TRC) , die Rohdaten unverändert lässt. Anhand eines Kalibranten wir stattdessen die Multiturn calib. Über den Messverlauf angepasst. Dabei helfen diverse Filter und Fit-Modelle um Verzerrungen zu verhidern. Im Beispiel wurde über ein Kalibrant über 2 Tage gemessen und mit die TRC wieder in eine gute Peakform und Auflösung erreicht
Die zweite benutzt einen Feedback-Loop um Spannungen anzupassen, welche die TOF stabilisieren.
Das hat den vorteil, dass z.B. das re-trapping-Fenster statisch bleiben kann. Gleichzeitiges anpassen von zwei Spannungen minimiert eingebrachte Fehler
Kombination von beiden Methoden (blau) ist dabei Optimal.

## Slide 16: TOFControl: Peak-Identifizierung
Analyse benötigt häufig Summenformel zu Identifizierung
Schwierig: Große Moleküle, viele Kandidaten, unbekannte Turnzahl
Peak-Identifizierung der TOFControl Software bestimmt Summenformeln!
Intelligenter Kombinatorik Algorithmus, Ergebnis in Sekunden
Intuitive Oberfläche mit Periodensystem
Literaturmassen basieren auf der NuBase-2020 Datenbank
Parameter Scans, z.B. Turnzahl
Erweiterte Filter, z.B. Fragmente eines Präkursors
Notes: Das letzte Software Feature, dass ich vorstellen möchte, ist die Peak Identifizierung.
Wie zu bgeinn erwähnt benötigt man Summenformeln, um auf Fragmentationsprozesse prüfen zu können.
Bei großen Molekülen und endlicher Genauigkeit, und ggf unbekannter ergibt sich eine große Anzahl an Kandidaten.
Die Software bietet einen intelligenten Algorithmus an, der innerhalb von Sekunden über Kombinatorik auf Basis der Nubase 2020 Datenbank eine Liste von Formeln anbietet.
Es gibt eine intuitive Overfläche und die Möglichkeit für Parameter scans, aber auch Filter z.B. auf Halbwertszeiten, Isotopenverhältnissen oder Präkursor Moleküle.

## Slide 17: Analyse-Technik: Turn-Dekonvolution
Hohe Auflösung bedingt kleinen Massenbereich
Scannen einzelner Massenlinien langsam und anfällig für Schwankungen in Ionenstrom oder Spannungen
Analyse von Zusammensetzungen erfordert hohe Auflösung im breiten Massenbereich
Analyse-Technik: Turn-Dekonvolution
3 Phasen mit steigender Auflösung
a) Referenz-Spektrum → Relative Zusammensetzung
b) Vorbereitungs-Spektrum → Turn-Identifizierung
Beispiel: 150 u/e – 310 u/e = 160 u/e
Klassisch:
Fenster 0,5 u/e erfordert 320 Messungen
Turn-Dekonvolution:
Fenster 20 u/e erfordert 8 Messungen
c) Hochauflösendes Spektrum mit mehrdeutiger Turnzahl
→ Massenwert
Notes: Der Letzte Punkt, den ich den Verbesserungen ansprechen möchte ist eine neue Analyse Technik.
Im allgemeinen haben MR-TOF-MS das Problem, das bei eindeutiger Turnzahl mit steigendem Auflösungsvermögen das Massenfenster schrumpft.
Gerade bei Analyse von Zusammensetzungen ist aber ein breites Massenfenster notwendig.
Den Bereich abzuscannen hat allerdings Probleme bei Schwankungen in TOF bzgl Kalibration und Ionenstrom bzgl Verhältnisse.
Stattdessen benutzen wir für die Ergebnisse Turn Deconvolution.
In der ersten Phase ermitteln wir ein Ref MS mit niedriger Auflösung und Genauigkeit Verhältnis-Referenz und Basis der Messung
Dieses wird in Gruppen eingeteilt, je nach Anzahl der Massenlinien eta 20u/e breit.
Für jede Gruppe wird dann ein Spektrum eindeutiger Massenachse und etwas höherer Auflösung bestimmt.
Die Gemessenen Werte wandelt eine Software in ein Setting um für die dritte Phase um.
Hier wird nun für jede Gruppe ein Spektrum gemessen, in welchem die Massenlinien unterschiedlich viele Umläufe gemacht haben.
Setting ist so gewählt, dass keine Massenlinie überlappt und an erwarteter Position kommen zur identifizierung der Turnzahl.
Daraus kann der Massenwert mit der höchsten verfügbaren Genauigkeit bestimmt werden.
Im Konkreten Beispiel würde eine Messung von 160 u/e als Scan mit dieser Genauigkeit 320 Messungen erfordern und den genannten Schwnakungen unterliegen.
Turn deconvolution benötigt nur 8 Messungen bei hoher Turnzahl und damit auch wesentlich schneller.

## Slide 18: Verfahren des massenselektiven Wiedereinfanges
Stufe 1: Einschuss
Stufe 2: Flugzeit-Separation
Stufe 3: Wiedereinfang
Stufe 4: CID
Stufe 5: Einschuss
Stufe 6: Flugzeit-Separation
Stufe 7: Detektion
U
z
RFQ-Falle
Eingangs-Reflektor
Ausgangs-Reflektor
Detektor
CID
V
t
Notes: Hier nochmal eine kurze Animation zum Verfahren.
Zunächst werden Ionen aus der Falle in den Analysator geschossen wonach der Eingangs-Spiegel geschlossen wird.
Je nach Vorgabe fliegen die Ionen bis zu einigen hundert turns, bevor sie zum re-trapping wieder zur Falle gelassen werden.
Hier wird im richtigen Moment die Falle geschlossen und Ionen mit abweichender Position erhalten kinetische energie und verlassen die Falle
Die verbleibenden werden fragmentiert, eingeschossen, in Flugzeit separiert und zuletzt detektiert.
18

## Slide 19: Isolation über massenselektiven Widereinfang
MSP = 250 k bei 10 %
MSP = 100k bei > 60 %
1Dickel, Timo et al. (June 2017). Isobar Separation in a Multiple-Reflection Time-of-Flight Mass Spectrometer by Mass-Selective Re-Trapping. J. Am. Soc. Mass Spectrom. 28.6, pp. 1079–1090.
Massenselektiver Wiedereinfang: Einfang in gleicher RFQ-Falle 1
Bild aus [1]
Ionen in der Mitte werden eingefangen
Ionen am Rand erhalten Energie
Zeitfenster: ≈ 10 ns
Theoretisch unbegrenzte Stufe MSN!
Praktisch limitiert durch Zeitablaufsteuerung
An diesem Gerät:
Monopol-Anregung für Collision-Induced-Dissociation (CID) fragmentiert Ionen
Fragmente werden gekühlt und wieder eingeschossen
Separationsvermögen bis zu 250 000
Effizienz über 60 % bei MSP bis 100 000
Nun bis MS4
Notes: Für das Massen-selektive Retrapping werden die Ionen in der gleichen Fallen erneut wieder eingefangen. Schließt man die Falle im richtigen Moment, werden die interessanten Ionen gefangen während Ionen mit anderen Positionen, also Geschwindigkeiten und damit Massen Energie erhalten und die Falle verlassen.
Der richtige Moment ist dabei etwa einige 10ns breit
Sind Ionen gefangen, lassen sie sich z.B. durch eine Monopol-Anregung in Bewegung setzen, kollidieren mit dem Buffergas und fragmentieren.
Die Fragmente werden dann gekühlt bevor sie wieder in den Analysator geschossen werden.
Da es eine Falle in einem Gerät sind theoretisch unbegerenzt viele Zyklen möglich. Praktisch wird das allerdings von der Komplexität in der Zeitabläufsteuerung limitiert
Durch zusätzliche Verbesserungen am Schema konnte ich an diesem Gerät Eine Separation von bis zu 250 000 mit 10% Effizienz erreichen und sogar MS^4, wie ich später zeigen werde

## Slide 20: Mittelschweres Rohöl
Zu Zeigen:
Dickflüssig/Klebrig
  Geeignetes API
Hohe Dichte an Massenlinien
  Hohes Separationsvermögen
Komplexe Moleküle = viele Fragmente
  Hohe Auflösung, Genauigkeit und großer Massenbereich nach MS2 nötig
Rohöl-Probe
250 ppm in MeOH + Toluene (1:1),
mikro-ESI, positiv
Notes: Letzter Teil der Präsenation, Strukturaufllärung am mittelschweren Rohöl
Hier sieht man ein Spektrum, das an diesem Gerät mit der µESI Quelle von dem mittelschwerem Rohöl aufgenommen wurde
Die Probe wurde in 250ppm Konzentration mit Lösung aus 1:1 toluene und Methanol vermischt
Die Herausforderung dieser Probe sind zunächst die technische Herausforderung für den Probeneinlass, aber auch die hohe Dichte an Massenlinien und die Komplexe zusammensetzung der Moleküle.
Dadurch ist ein hohes Separationsvermögen und eine hohe Genauigkeit im breiten Massenbereich für die Fragmente nötig.

## Slide 21: Fragment-Vergleich mit kommerzieller Lösung
Dieses Gerät
7T LTQ-FT-ICR-MS 1
Vergleich Fragment-Spektren:
Mehr Fragmente bei < 200 u
1Bereitgestellt von der AG Schrader, MPI KOFO. Aufgenommen mit 7T LTQ-FT-ICR-MS Thermo Fisher Scientific, Bremen, Deutschland
Gute Übereinstimmung!
Erste Gruppenfragment meist höher.
→ Höhere CID-Energie
Kleine Abweichungen
→ leicht erhöhte CID in unserer Messung
Notes: Zunächst einmal haben wir übrerprüft, ob die Fragmente vergleichbar sind.
Dazu hat uns die AG von Herrn Schrader freundlicherweise ein Vergleichspektrum Spektrum geschickt, das mit einem 7T LTQ-FT-ICR von Thermo Fischer aufgenommen wurde.
Wie man hier sehen kann, stimmen die Fragmente gut überein. Es gibt leichte unterschiede, wie Fragmente unterhalb 200u/e und höheren Anteil des jeweils ersten Gruppenfragments,
aber vermutlich bedingt durch höhere CID

## Slide 22: Präkursor-Isolierung
Präkursor Isolierung
Mikro-ESI, positiv, MRP=160 000
4 Präkursor-Moleküle
Zum ersten Mal:
Unterdrückungsfaktor
M2 vs. M1 = 200
Sehr gute Isolation zur separaten Betrachtung der Fragmente!
Massen-Separationsvermögen
32 000 → Δm = 0,01 u
Notes: Nun erfolgt die Präkursor Isolation.
Ein Massenbereich bei 322.2u von etwa 50mu wurde ausgewählt und die 4 vorhandenen Moleküle darin isoliert.
Dabei haben wir mit ausreichender Effizienz ein Separationsvermögen von 32 000 erreicht, was die Präkursor erfolgreich getrennt hat.
Dies ist, soweit ich weiß, zum ersten mal an einem MR-TOF-MS gelungen.
Im Falle des des Moleküls M2 konnten wir bei der Isolation den Unterdrückungsfaktor des dominaten Moleküls M1 mit 200 messen.

## Slide 23: CID-Fragment-Spektren
CID Fragment Spektren
Strukturanalyse in enger Zusammenarbeit mit der AG von Prof. Dr. Schrader vom MPI KoFo in Mühlheim a. d. Ruhr
Ermittelt über
Turn-Dekonvolution
Ohne ausreichende
Isolierung
500 gemessenen Masselinien mit identifizierten Summenformeln
Auflösung ≈ 250 000
Genauigkeit < 1 ppm
Notes: Die Isolierten Moleküle wurden dann Fragmentiert und die Fragmente über Turn Deconvolution vermessen.
Dabei wurden insgesamt 500 Massenlinien bestimmt und deren Summenformeln identifiziert.
Die Verhältnisse und Summenformeln enger Zusamenarbeit zur Strukturanalyse an die AG Schrader, (wir herausgekriegt)
Im Plot rechts sieht man oben, wie das Fragment Spektrum ohne ausreichende Isolation aussehen würde.
Da M1 um einen 100 mal höheren relativen Anteil hat, dominieren dessen Fragmente hier.
Isoliert man die Moleküle hingegen, sieht man deutliche Unterschiede in den Fragment-Spektren.

## Slide 24: Beispiel für Strukturanalyse an M4
Beispiel für Strukturanalyse an M4
Mögliche Strukturen für M4:
Vorkommen möglicher Fragmente im Spektrum
C2H42•
C20H23NO2•
C12H6NO3•
C6H13•
C4H82•
C22H27NO
Notes: Hier ist ein vereinfachtes Beispiel für die Strukturanalyse bei M4 zu sehen.
Mögliche Strukturformeln für das Präkursor Molekül werden vermutet
und deren Fragmente mit bekannten Fragmentierungsprozessen vorhergesagt.
Welche Strukturen und Prozesse genau in Frage kommen ist jedoch komplex und hängt z.B. mit der Änderung des Doppelbindungsäquivalents zusammen
Tauchen die Fragmente dann entsprechend im Spektrum auf, hier jeweils blau und rot markiert mit grün für den Überlapp
impliziert das das Vorhandensein der Struktur als Isomer im Peak.

## Slide 25: Strukturen für M4 (C22H28ON+)
Strukturen für M4 (C22H28ON+)
Kohlenstoffkette verbindet zwei Ringgruppen
Archipelago-Typ Strukturen
Mehrfache Ethan-Abtrennung
→ Dominanz von Alkyl-Gruppen
16 Identifizierte Strukturen!
Notes: Als Beispiel wurden für M4 so nun 16 neue Strukturen identifiziert.
Diese seien vorwiegend von Alkyl-Gruppen dominiert, da man Fragmente mit mehrfacher Ethan-Abtrennung sieht,
Und Archipelago Strukturen, in denen eine Kohlenstoffkette zwei Ringgruppen dominiert.

## Slide 26: Zusammenfassung
Zusammenfassung
Neues API und Ionenquellen
Gebaut, getestet und charakterisiert
Neue Software: TOFControl
Umfassende Steuerung und Analyse
Hervorragend auch bei Rohölmessungen
Verbesserte Leistung
Zuverlässig auch im Langzeittest
Zum ersten Mal: MS4 in einem MR-TOF-MS
Turn-Dekonvolution für Breitbandmessung
Hohe MRP und großer Massenbereich in jeder Stufe
Rohölmessung
MSP der Isolierung mehr als eine Größenordnung besser als bestehende Geräte
Erfolgreiche Strukturaufklärung für Präkursor M1 und M4
Zukunft
Anwendung bei Strukturaufklärung weniger bekannter Substanzen
Insulin, ≈5800u, 6-fach geladen
Notes: Damit möchte ich die Ergebnisse der Arbeit zusammenfassen.
Es wurde eine neue Software zur Steuerung, Datenaufnahme und Analyse geschrieben, die an diesem und den anderen MR-TOF-MS Geräten der Arbeitsgruppe im Einsatz ist.
Außerdem wurde das Turn deconvolution Verfahren entwickelt um Breitband in hoher Auflösung zu messen.
Es wurde ein neues API mit Ionenquellen gebaut, getestet und characterisiert, welches sich sehr gut im Umgang mit Rohölproben gezeigt hat.
Das Gerät selber wurde verbessert, ist nun auch im Langzeittest stabil und erreicht nun ein deutlich höheres Separationsvermögen.
Außerdem ist das nun das erste MR-TOF-MS das MS^4 mit dieser Auflösung in jeder Stufe beherscht.
Die neuen Fähigkeiten wurden an einer Rohölprobe demonstriert und zum ersten mal für ein MR-TOF-MS MS^2 mit so hohem Separationsvermögen gezeigt.
Mithilfe der AG Schrader konnten wir mit den gewonnenen Daten dann erfolgreich Strukturen identifizieren
Für die Zukunft wollen wir die Verbesserungen, die zum Teil erst nach der Rohölmessung statt fanden, auch für Strukturaufklörung weniger bekannter Substanzen anwenden.